ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste  nel presente allegato devono  essere applicate secondo  la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente


Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i  risultati della valutazione del rischio  non indichino il contrario

	
A. Misure di contenimento
	B. Livelli di contenimento

	
	2
	3
	4

	Luogo di lavoro

	1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra
attività svolta nello stesso edificio
	

No
	

Raccomandato
	

Si

	2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da
consentire la fumigazione
	

No
	

Raccomandato
	

Si

	Impianti

	
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento
	




Se del caso
	




Sì, in caso di infezione
	




Sì

	Attrezzature

	4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere
filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1l o simile
	
No
	
Si, per l'aria in uscita
	
Sì, per l'aria in entrata e in uscita

	


5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire
	


Sì, per bancone e pavimento
	Sì, per bancone, pavimento e ltre
superfici determinate nella valutazione del rischio
	
Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto

	6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione
negativa rispetto alla pressione atmosferica
	
No
	
Raccomandato
	
Sì,

	
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti
	
Raccomandato
	
Sì
	
Sì

	Sistema di funzionamento

	
8. L'accesso deve  essere limitato soltanto agli operatori addetti
	


Raccomandato
	


Sì
	
Sì, attraverso una zona filtro
(aìrlock):»

	


9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti
	


Raccomandato
	


Sì
	


Sì

	10. Procedure specifiche di disinfezione
	Sì
	Sì
	Sì

	
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico
	
Sì
	
Sì
	
Si, deposito con accesso sicuro

	
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento
	


No
	


Raccomandato
	


Raccomandato

	Rifiuti

	13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento
sicuro delle carcasse di animali
	
Raccomandato
	
Sì, sul sito o fuori sito
	
Sì, sul sito

	Altre misure

	
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura
	
No
	
Raccomandato
	
Sì

	
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione  alternativa, che consenta di vedere gli occupanti
	


Raccomandato
	


Raccomandato
	


Sì



note:
(1) HEPA:  filtro antiparticolato ad alta efficienza.
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.
